## Sheet1
Ārstniecības iestādes nosaukums | Iebildumi/komentāri | Ir/nav ņemts vērā | Piezīmes
Veselības aprūpes un darba devēju asociācija (VADDA) | 3.2. punkta kontekstā VADDA ierosina pilnībā atteikties no analogu iekārtu lietošanas, līdz ar to no Kritēriju projekta svītrojot punktus ar prasībām negatoskopiem un drukas iekārtām. Ja Nacionālais veselības dienests tomēr paredz saglabāt šādu iespēju, tad punktus ar prasībām negatoskopiem un drukas iekārtām attiecināt tikai uz analogo tehnoloģiju lietotājiem. Savukārt digitālās tehnoloģijas mamogrāfijā atkarībā no konkrētā risinājuma būtu klasificējamas šādi: 1) Digitāls mamogrāfs (digitālais detektors ir integrēts iekārtā, nav atdalāms no tās un tiek vadīts no vienas pults, izmantojot vienotu lietojumprogrammas saskarni); 2) Analogs mamogrāfs ar digitālu kasešu (vēsturiski saukts “fosforplašu”) nolasītāju; 3) Analogs mamogrāfs ar digitālu detektoru (detektors ir atdalāms no iekārtas, nav integrēts un nav vadāms no vienas pults, un netiek lietota lietojuprogrammas saskarne). | Ir | Digitālās tehnoloģijas mamogrāfijā klasificētas sekojoši: 1) Digitāls mamogrāfs (digitālais detektors ir integrēts iekārtā, nav atdalāms no tās un tiek vadīts no vienas pults, izmantojot vienotu lietojumprogrammas saskarni); 2) Analogs mamogrāfs ar digitālu detektoru (detektors ir atdalāms no iekārtas, nav integrēts un nav vadāms no vienas pults, un netiek lietota lietojumprogrammas saskarne).
| Ņemot vērā iepriekš minēto, VADDA 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktus piedāvā izteikt sekojošā redakcijā: “3.2.1. Mamogrāfu iekārtu tehniskās prasības: 3.2.1.1. a) Digitālā mamogrāfa vai b) analogā mamogrāfa ar digitālu kasešu nolasītāju vai digitālu detektoru ekspozīcijai nepieciešamā automātiskā (AEC) režīma dziedzera starojuma deva, mērījumam izmantojot PMMA fantomu ar biezumu 4,5 cm, nepārsniedz 2,5 mGy; 3.2.1.2. aprīkojums uzņēmuma veikšanai ar kompresiju un palielinājumu; 3.2.1.3. a) digitālā mamogrāfa detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem; b) digitālo kasešu nolasītāja iekārtām pikseļa izmērs ne lielāks par 50 mikroniem; c) analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem. | Ir | Pielāgots atbilstoši digitālajām tehnoloģijām.
| 3.2.2. Aprīkojuma prasības: 3.2.2.1. Divi diagnostiskie medicīniskie monitori ar DICOM kalibrēšanas funkcionalitāti, ar ekrāna izmēru ne mazāku par 19 collām un ekrāna matricu ne mazāku par 5 megapikseļiem, vai viens diagnostikais medicīniskais monitors ar DICOM kalibrēšanas funkcionalitāti, ar ekrāna izmēru ne mazāku par 30 collām un ekrāna matricu ne mazāku par 8 megapikseļiem; 3.2.2.2. Disku (CD, DVD) ierakstīšanas funkcionalitāte izmeklējumu ierakstīšanai un izsniegšanai pacientam un attēlu nosūtīšana DICOM formātā uz arhīvu (PACS); 3.2.2.3. Attēlu aprakstīšanas telpā nodrošināta iespēja samazināt apgaismojumu līdz 20 lux līmenim vai zemāk.” | Ir | Ierakstīšanas funkcionalitāte, izmantojot ārējos informācijas nesējus (CD, DVD, flash atmiņa).
| VADDA ieskatā, ir nepieciešams grozīt 3.4.1.3. apakšpunktu, jo esošā Kritēriju projekta noteiktais termiņš pie situācijas, kad valstī trūkst radiologi vai esošie radiologi ir būtiski noslogoti, var veicināt sasteigtu un nepārdomātu aprakstu veidošanu. VADDA ierosina 3.4.1.3. apakšpunktu labot šādā redakcijā: “3.4.1.3. Nodrošina izmeklējumu aprakstu 7 darba dienās;” | Daļēji | Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšans un finansēšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.1529) 134.punktam izmeklējuma rezultāts pacientam ir jāizsniedz piecu darba dienu laikā, līdz ar to nav iespējams šo termiņu pagarināt līdz septiņām darba dienām. Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. Nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
| Ņemot vērā, ka ārstniecības iestādes, veicot skrīninga mamogrāfijas izmeklējumus, sadarbojas ar ģimenes ārstu praksēm, VADDA ierosina 3.4.1.5. apakšpunktu papildināt šādā redakcijā: “3.4.1.5. Ārstniecības iestāde un/vai pacienti tiek elektroniski vai rakstiski informēti par R4 un R5.....;” | Daļēji | Lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.5. Piecu darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas paciente un ģimenes ārsts tiek telefoniski vai rakstiski informēti par R4 vai R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt turpmākos izmeklējumus".
RAKUS | 3.1.2. Iesniegt derīgu Radiācijas drošības centra izsniegtu licences vai reģistrācijas apliecības kopiju. | Nav | Lai neradītu slogu ārstniecības iestādēm, NVD informāciju par spēkā esošajām licencēm un reģistrācijas apliecībām iegūs Valsts vides dienesta mājas lapā esošajā publiski pieejamā datu bāzē.
| 3.1.3. Ārstniecības iestāde nodrošina Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 2. Tabulas VI sadaļas funkcionālās pārbaudes (iesniegt derīguma termiņam atbilstošu funkcionālās pārbaudes protokola kopiju). | Nav | Atlases kritērijos noteiktas prasības, kurām jāatbilst ārstniecības iestādēm. Atlases nolikumā tiks noteikts, kādi apliecinājumi ārstniecības iestādei ir jāiesniedz. Turklāt atbilstoši normatīvajiem aktiem uzraudzības un kontroles funkciju par drošības prasību ievērošanu darbā ar jonizējošu starojumu veic citas valsts pārvaldes institūcijas.
| 3.1.4. Ārstniecības iestāde nodrošina Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. Tabulas VI - IX sadaļas funkcionālās pārbaudes (iesniegt apliecinājumu vai izraksta kopiju no iestādes „Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma”). | Nav | Atlases kritērijos noteiktas prasības, kurām jāatbilst ārstniecības iestādēm. Atlases nolikumā tiks noteikts, kādi apliecinājumi ārstniecības iestādei ir jāiesniedz. Turklāt atbilstoši normatīvajiem aktiem uzraudzības un kontroles funkciju par drošības prasību ievērošanu darbā ar jonizējošu starojumu veic citas valsts pārvaldes institūcijas.
| 3.1.5. Nodrošina mamogrāfijas digitālo attēlu nosūtīšanu uz mamogrāfijas skrīninga sekundārās diagnostikas ārstniecības iestādi (RAKUS, P. Stradiņa KUS, Daugavpils, Liepāja) pie skrīninga rezultāta R3, R4, R5. | Sniegts skaidrojums | Attiecīgā prasība tiks ietverta līgumā, kad būs rasts tehniskais risinājums, lai nodrošinātu mamogrāfijas digitālo attēlu nosūtīšanu vienotā formātā.
| 3.1.6. Krūts vēža sekundārās diagnostikas iestādēm: 3.1.6.1. Nodrošināt multidisciplinārus konsīlijus. | Sniegts skaidrojums | Noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 36.pielikums "Ļaundabīgo audzēju sekundārā diagnostika noteiktām lokalizācijām" nosaka sekundārās diagnostikas algoritmus, tai skaitā, ārstu konsilija organizēšanu turpmākās terapijas taktikas lēmuma pieņemšanā.
| 3.2.1.1. Pilna lauka digitāla vai aprīkota ar fosforplašu sistēmu mamogrāfijas iekārta, detektora vai plašu sistēmas izšķirtspēja ne mazāka kā 20 pikseļi uz 1 mm vai punkta izmērs mazāks par 50 mikroniem. | Daļēji | Iekārtas izsķirtspēja noteikta, pamatojoties uz Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai. Punkts izteikts redakcijā: "3.2.1.2. digitālā mamogrāfa detektora vai analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru izšķirtspēja – pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem".
| 3.2.1.2. uztvērēja un kompresijas plates izmērs ne mazāks kā 18x24 cm un 24x30 cm. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.2.1.5. uztvērēja un kompresijas plates izmērs ne mazāks kā 18x24 cm un 24x30 cm".
| 3.2.1.3. papildus aprīkojums uzņēmuma veikšanai ar kompresiju un palielinājumu (prasība attiecināma tikai uz skrīninga sekundārās diagnostikas iestādēm). | Nav | Minētā prasība noteikta visiem mamogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai.
| 3.2.1.4. regulējama krūts dziedzeru kompresija ar biezuma un kompresijas spēka iestatījumu | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.2.1.4. regulējama krūts dziedzeru kompresija ar biezuma un kompresijas spēka iestatījumu"
| 3.2.2.3. regulējams telpas apgaismojums ne vairāk kā 50 lux 1 m attālumā no monitora | Ir | Punkts izteikts redakcijā: “3.2.2.3. attēlu aprakstīšanas telpā nodrošināta iespēja samazināt apgaismojumu līdz 20 lux līmenim vai regulējams telpas apgaismojums, nodrošinot ne vairāk kā 50 lux 1 m attālumā no monitora”.
| 3.3.1.1. Ka iestādē ir nodarbināti divi radiologi, no kuriem ne mazāk kā viens radiologs, kam ir speciāla apmācība mamogrāfijas skrīningā un viens radiologs, kam ir vismaz 3 gadu pieredze mamogrāfiju lasījumā | Nav | 3.3.1.2. punkts nosaka prasības ārstniecības personu pieredzei.
| 3.3.1.3. Apliecinājums, ka ir nodarbināti vismaz 2 radiologa asistenti ar vismaz 1 gada praktisko pieredzi mamogrāfiju veikšanā | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.3.1.3. ārstniecības iestādē nodarbināti vismaz 2 radiologa asistenti ar vismaz 1 gada praktisko pieredzi mamogrāfiju veikšanā".
| 3.3.2.1. Ārstniecības iestādē ir nodarbināts vismaz viens radiologs un viens radiologa asistents ar apmācību darba vietā krūts vēža sekundārās ārstniecības iestādēs vai 1 gada praktisko pieredzi mamogrāfiju veikšanā. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.3.2.1. ārstniecības iestādē ir nodarbināts vismaz viens radiologs un viens radiologa asistents ar apmācību darba vietā krūts vēža sekundārās ārstniecības iestādēs vai 1 gada praktisko pieredzi mamogrāfiju veikšanā".
| 3.4.1.1. Nodrošina pacientu pierakstu uz izmeklējumu gan telefoniski, gan elektroniski e-pasta veidā vai piesakoties ārstniecības iestādes mājas lapā. | Nav | Ārstniecības iestāde netiek ierobežota, nosakot konkrētu pacientu pieraksta veidu.
| 3.4.1.3. Nodrošina diagnostisko mamogrāfiju aprakstu 3 darba dienu laikā. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
| 3.4.1.4. Piecu darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas pacienti tiek telefoniski vai rakstiski informēti par R4 vai R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt turpmākos izmeklējumus | Ir | Lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.5. piecu darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas paciente un ģimenes ārsts tiek telefoniski vai rakstiski informēti par R4 vai R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt turpmākos izmeklējumus".
| 3.4.2.2. Neatkarīgu izmeklējuma izvērtēšanu nodrošina divi radiologi un tiek izsniegta vienota atbilde pacientam 5 darba dienu laikā. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.4.2.2. neatkarīgu izmeklējuma izvērtēšanu nodrošina divi radiologi un tiek izsniegta vienota atbilde pacientam 5 darba dienu laikā".
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | Slimnīcai ir iebildumi, ka 1.3. un 2.2. ir obligāts nosacījums, kas nosaka medicīnas iestādes atbilstību Mamogrāfijas kritērijiem, jo atlases mērķis ir nodrošināt efektīvu un uz rezultātu orientētu izmeklējumu veikšanu, kas sasniedzams ar mūsdienīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu mamogrāfa iekārtu un aprīkojumu. Taču 1.3. un 2.2. punktos noteiktie kritēriji ir vērsti nevis uz mamogrāfijas pakalpojumu mērķi, bet gan uz pakalpojuma izpildes veidu. Tādējādi Slimnīca uzskata, ka tiek ierobežota konkurence tiem pakalpojuma sniedzējiem, kuri spēj piedāvāt efektīvu pakalpojuma mērķa sasniegšanu, taču nepiedāvā mobilās mamogrāfijas pakalpojumus. Slimnīca norāda, ka nav secināms tiesiskais un faktiskais pamatojums kā Mamogrāfijas kritēriju izvirzīt mobilā mamogrāfa pakalpojumu sniegšanu. | Ir | Ārstniecības iestādes var pieteikties pakalpojumu sniedzēju atlasei uz jebkuru no mamogrāfijas pakalpojumiem: • krūts vēža skrīninga izmeklējumi; • diagnostiskās mamogrāfijas izmeklējumi; • mobilā mamogrāfa kabinetu krūts vēža skrīninga izmeklējumi. Pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijos nav noteikts, ka obligāta prasība ir visu trīs pakalpojumu veidu nodrošināšana ārstniecības iestādē.
| Slimnīca nepiekrīt mamogrāfijas iekārtu izvirzītajām tehniskajām prasībām, kas attiecas uz 3.2.1.1. punktu par mērķa optisko blīvumu 1,4 – 1,9 OD. Mamogrāfijas iekārtām ar fosforplašu sistēmu vai digitāliem detektoriem parametrs – Ekspozīcijas dozas automātikas kontrole tiek novērtēta ar otru – līdzvērtīgu metodi, atbilstoši bilžu iegūšanas tehnoloģijai, ar – atkārtojamību (dozimetriskā metode). | Nav | Minētā prasība noteikta Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”. Atlases kritērijos noteikti normatīvie akti, kuru prasībām ārstniecības iestādei jāatbilst.
| Slimnīca lūdz mainīt 3.2.1.4. punktu. Aicina digitālās mamogrāfijas iekārtai izšķirtspēju noteikt, parametru definējot sekojoši: “Pikseļa izmērs ne lielāks par 100 µm (mikrometriem)”. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "3.2.1.2. digitālā mamogrāfa detektora vai analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru izšķirtspēja – pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem".
| Slimnīca lūdz no obligāti noteiktā aprīkojuma svītrot 3.2.2.3. prasību par mamogramu negatoskopu ar maināmu apgaismojumu intervālā no 3000-6000 cd/m 2. | Ir | Svītrots
| Slimnīca iebilst pret 4.3.punktu kā kvalitātes vērtēšanas kritēriju, jo: 1. Iespējams, ka zemāks procents izmeklējumiem ar rezultāta kodu R3-R5 ir saistīts ar zemāku radiologu kvalifikāciju; 2. Uz Slimnīcu ar skrīninga vēstulēm bieži tiek nosūtītas jau uzskaitē esošas sievietes, kurām jau ir izmeklējumu rezultāts ar kodu R3-R5; 3. Nav pieļaujams, ka lai ievērotu kritērija nosacījumus, ārstniecības iestādes nav ieinteresētas uz skrīninga izmeklējumu pieņemt pacientes ar aizdomām uz R3-R5 rezultātu, jo tādējādi palielinās izmeklējumu ar rezultāta kodu R3-R5 īpatsvars; 4. Vērtēšanas kritērijs nav korekts, jo tiek salīdzināti vienādi pakalpojumi atšķirīgos apstākļos. Medicīnas iestādēm, kas piedāvā mobilā mamogrāfa kabineta pakalpojumus, R3-R5 īpatsvars būs mazāks (mobilās mamogrāfijas pakalpojumus izmanto vairāk tie pacienti, kuriem sūdzību nav, izmantojot iespēju veikt izmeklējumu, pašiem nedodoties uz medicīnas iestādi) nekā iestādēm, kas nenodrošina mobilās mamogrāfijas pakalpojumus (uz medicīnas iestādēm, kas sniedz mamogrāfijas izmeklējumus, lielākoties nāk un tiek nosūtīti jau uzskaitē esošie pacienti vai pacienti ar sūdzībām). Šāda vērtēšanas kritērija noteikšana nepamatoti ierobežo konkurenci attiecīgo pakalpojumu sniedzēju vidū. | Daļēji | Kritērijs tiks izmantots sniegto pakalpojumu salīdzinošam novērtējumam. Punkts izteikts redakcijā: “R3 izmeklējumu īpatsvars kopējā izmeklējumu apjomā (% no kopējā skrīninga izmeklējumu skaita iestādē)”. Atbilstoši Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai atkārtota izmeklēšana (R3 gadījumā) būtu jāveic mazāk nekā 5% sieviešu.
| Attiecībā uz 4.4. punktā noteiktajām robežvērtībām, Slimnīca informē, ka šobrīd maksas mamogrāfijas pakalpojumi tiek ievadīti Slimnīcas informācijas sistēmā, bet ar citu – maksas pakalpojumu kodu, kas atšķiras no valsts noteiktajiem manipulāciju kodiem, tādējādi novēršot iespējamību nosūtīt Vadības informācijas sistēmai un saņemt nepamatotu dubultmaksājumu. | Sniegts skaidrojums | Ārstniecības iestāde mamogrāfijas pakalpojumiem var norādīt abus kodus, papildus maksas pakalpojumu kodam norādot MK noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" noteiktos manipulāciju kodus.
Latvijas Radiologu asociācija | Izslēgt no mamogrāfijas iekārtu tehniskajām prasībām punktu 3.2.1.1. mērķa optiskais blīvums 1,4–1,9 OD. | Ir | Svītrots
| Izslēgt no aprīkojuma prasībām: • 3.2.2.3. mamogramu negatoskops ar maināmu apgaismojumu intervālā no 3000–6000 cd/m 2; • 3.2.2.4. drukas iekārtas izšķiršanas spēja ne mazāka kā 20 pikseļi uz 1 mm. | Ir | Svītrots
| Atbilstoši prasībām 3.2.1.2. un 3.2.1.4. punktos – nepieciešams veikt saskaņojumu ar pašreiz mamogrāfijas skrīningā un ambulatorā mamogrāfijā iesaistītajām ārstniecības iestādēm, lai piedāvātie kritēriji atbilstu mūsdienīgu tehnoloģiju raksturojumam. Ieteicams veikt tehnoloģiju aptauju ārstniecības iestādēs un precizēt datus no Radiācijas drošības centra. | Ir | Punkti izteikti redakcijā: “3.2.1.1. digitālā mamogrāfa vai analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru ekspozīcijai nepieciešamā automātiskā (AEC) režīma dziedzera starojuma deva, mērījumam izmantojot PMMA fantomu ar biezumu 4,5 cm, nepārsniedz 2,5 mGy;”; “3.2.1.2. digitālā mamogrāfa detektora vai analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru izšķirtspēja – pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem”.
| Uzskata, ka mamogrāfijas attēlu apskate un analīze jāveic tikai digitālā formātā specializētājās darba stacijās. | Ir | Digitālās tehnoloģijas mamogrāfijā klasificētas sekojoši: 1) Digitāls mamogrāfs (digitālais detektors ir integrēts iekārtā, nav atdalāms no tās un tiek vadīts no vienas pults, izmantojot vienotu lietojumprogrammas saskarni); 2) Analogs mamogrāfs ar digitālu detektoru (detektors ir atdalāms no iekārtas, nav integrēts un nav vadāms no vienas pults, un netiek lietota lietojuprogrammas saskarne). Ierakstīšanas funkcionalitāte, izmantojot ārējos informācijas nesējus (CD, DVD, flash atmiņa).
| Lūdz izvērtēt iespēju iekļaut tomosintēzes mamogrāfiju valsts apmaksāto manipulāciju klāstā. | Nav | Nav valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā.
Medicīniskā firma SIA “Dziedniecība” | 3.1.,3.2. – piekrīt VADDA izteiktajiem precizējumiem/labojumiem, kas balstās uz J. Apiņa (Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas pārstāvja) izteiktajiem priekšlikumiem. | Ir
| 3.4.1.3. Nodrošina izmeklējumu aprakstu 3 darba dienās - veikt izmaiņas no 3 uz 7 darba dienām. | Ir | Atbilstoši Noteikumiem Nr.1529 izmeklējuma rezultāts pacientam ir jāizsniedz piecu darba dienu laikā, līdz ar to nav iespējams šo termiņu pagarināt līdz septiņām darba dienām. Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
| 3.4.1.5. Pacienti tiek elektroniski vai rakstiski informēti par R4 un R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt tālākos izmeklējumus piecās darba dienās – papildināt minēto formulējumu ar “pacients vai pacienta ģimenes ārsts”. | Ir | Lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.5. piecu darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas paciente un ģimenes ārsts tiek telefoniski vai rakstiski informēti par R4 vai R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt turpmākos izmeklējumus".
| 4.4. R3 – R5 izmeklējumu īpatsvars kopējā izmeklējumu apjomā (% no kopējā skrīninga izmeklējumu skaita iestādē) – lūdz svītrot. | Daļēji | Kritērijs tiks izmantots sniegto pakalpojumu salīdzinošam novērtējumam. Punkts izteikts redakcijā: “R3 izmeklējumu īpatsvars kopējā izmeklējumu apjomā (% no kopējā skrīninga izmeklējumu skaita iestādē)”. Atbilstoši Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai atkārtota izmeklēšana (R3 gadījumā) būtu jāveic mazāk nekā 5% sieviešu.
| 4.4. Ievadīti dati VIS par sniegtajiem maksas mamogrāfijas pakalpojumiem ar izmeklējuma rezultātu – piedāvā sniegt informāciju par veiktajiem maksas pakalpojumiem pacientiem, informējot par pacientes vecumu un rezultātu, tomēr neizpaužot precīzus pacientes datus. | Sniegts skaidrojums | Pacientu personas dati nepieciešami, lai iegūtu unikālo pacientu skaitu, kas veikuši mamogrāfijas izmeklējumu. Dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā populācijas aptveres aprēķināšanai un atspoguļošanai statistiskajos pārskatos.
| 4.4. Sūdzības no pacientiem – precizēt sekojoši “ja pārkāpti normatīvajos aktos reglamentētie nosacījumi un par šo gadījumu ir saņemts spēkā esošs Veselības inspekcijas lēmums, ka ir noticis pārkāpums” | Ir | Punkts izteikts redakcijā: “Sūdzības no pacientiem, ja pārkāpti normatīvajos aktos reglamentētie nosacījumi un par šo gadījumu ir saņemts spēkā esošs Veselības inspekcijas lēmums”.
| Nepiekrīt mamogrāfijas attēla izvērtēšanas rezultātu formulējumam sekojošos normatīvajos aktos: • Ministru kabineta 17.12.2013 noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 7.pielikuma “Valsts organizētais vēža skrīnings” 6.punkts; • Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 103.pielikums “Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz turpmākajiem pēcskrīninga izmeklējumiem”. “Kā ārsti, kas vadās pēc uz pierādījumiem balstītas medicīnas, 2 punktos šādu formulējumu nevaram pieņemt: a) ka pierādīta malignitāte ir formulējums, kas atbilst “ļoti atgādina” ļaundabīgu audzēju (R5); b) aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas un visdrīzāk labdabīga atrade ir sinonīmi (R3)”. | Nav | Ministru kabineta 17.12.2013 noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 7.pielikumā “Valsts organizētais vēža skrīnings” mamogrāfijas attēlu izvērtēšanas rezultāti R1-R5 formulēti, izmantojot medicīnisku terminoloģiju, savukārt Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 103.pielikumā mamogrāfijas attēlu izvērtēšanas rezultātu R1-R5 formulējums orientēts uz pacientu, tādēļ izmantota vienkāršāka terminoloģija.
Latvijas Slimnīcu biedrība | Lielākais jautājums ir par plānoto apjomu un pakalpojuma cenu, lai saprastu vai ir vērts pieteikties | Sniegts skaidrojums | Kārtība, kādā tiks noteikts līguma apjoms, būs iekļauta nolikumā. Pakalpojuma tarifi ir noteikti MK noteikumos Nr.1529.
| 2.2. punkts būtu papildināms arī ar 30 km no stacionārās iestādes atrašanās vietas visās pilsētās | Nav | Ārpus Rīgas pilsētas robežām iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību ierobežo sabiedriskā transporta tīkli. Lai nodrošinātu pakalpojumu saņemšanu, mobilā mamogrāfa pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz, ja pakalpojumu sniegšanas vieta neatrodas tuvāk par 15 km no pilsētas robežas, kur izvietots stacionārs mamogrāfs.
| 3.2.1.1. mērķa optiskais blīvums 1,4–1,9 OD - optisko blīvumu nosaka, mērot attēla izdruku ar speciālu mēriekārtu - sensitometru. Ņemot vērā, ka mēs (un arī lielākā daļa citu slimnīcu) izmeklējumu attēlus nedrukājam un glabājam tikai elektroniskā formā, būtu labi, ja šo prasību varētu aizstāt ar ekvivalentu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 482 3.pielikumā noteikto, ekspozīcijas dozas automātikas kontroli var pārbaudīt, optiskā blīvuma vietā mērot dozas atkārtojamību (kas ir daudz vienkāršāk, un ko arī mēra akreditētās iestādes). | Nav | Minētā prasība noteikta Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”. Atlases kritērijos noteikti normatīvie akti, kuru prasībām ārstniecības iestādei jāatbilst.
| 3.2.2.3. mamogramu negatoskops ar maināmu apgaismojumu intervālā no 3000–6000 cd/m 2; 3.2.2.4. drukas iekārtas izšķiršanas spēja ne mazāka kā 20 pikseļi uz 1 mm - ņemot vērā, ka pārsvarā visās ārstniecības iestādēs attēli tiek uzglabāti elektroniskā formā, nav vajadzības pēc negatoskopu un drukas iekārtu nodrošinājuma. | Ir | Svītrots
Pašvaldības aģentūra “Iecavas veselības centrs” | 2.1. punktā Pakalpojumu sniegšanas vietas stacionāriem mamogrāfiem iekļaut arī Iecavu P/a “Iecavas veselības centrs” jau ilgstoši šo pakalpojuma veidu ir nodrošinājusi un nodrošina arī šobrīd atbilstoši 2017. gada 22. jūnijā parakstītajam līgumam Nr.1-1651-2016-8 par grozījumiem 2016. gada 02. februāra līgumā Nr. 1-1651-2016 par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. | Nav | Analizējot līdz šim sniegto pakalpojumu apjomu attiecīgajā teritorijā, secināts, ka netiek nodrošināts pietiekams mamogrāfa noslogojums, lai nodrošinātu efektīvu līdzekļu izlietošanu, attiecīgā pakalpojumu sniegšanas vieta netiek iekļauta sarakstā.
Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs | Izsaka iebildumus pret atlases izsludināšanu uz šo pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novadā. Pamatojoties uz esošo līgumu ar NVD, 2016.gadā iegādājušies jaunu mamogrāfijas iekārtu. | Sniegts skaidrojums | Atbilstoši normatīvajiem aktiem NVD ir tiesības izludināt jaunu pakalpojumu sniedzēju atlasi, lai nodrošinātu efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Jelgavas poliklīnika | 3.3.1.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Apliecinājums, ka katrs radiologs vidēji 3 gadu periodā ir veicis vismaz 500 mamogramu izmeklējumu aprakstus” | Nav | Veikto mamogramu apjoms gadā noteikts, pamatojoties uz Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai.
| 3.4.1.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā “Pacienti tiek telefoniski informēti par steidzamu ierašanos pēc atbildes (iespējams īsziņas veidā) un tālāku izmeklējumu veikšanu” | Nav | Lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.5. piecu darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas paciente un ģimenes ārsts tiek telefoniski vai rakstiski informēti par R4 vai R5 izmeklējuma rezultātiem un nepieciešamību veikt turpmākos izmeklējumus".
| 3.4.2.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā “Nodrošina iespēju saņemt pakalpojumu bez uzaicinājuma vēstules skrīninga mērķa grupas vecuma sievietēm, ja VIS modulī “Organizētais vēža skrīnings” ir redzama derīga uzaicinājuma vēstule, bet pacients vēstuli ir nozaudējis” | Sniegts skaidrojums | Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā “Vadības informācijas sistēma” ir izveidota jauna loma - OVS_REGISTRATOR, kas ļauj, ievadot personas kodu, atlasīt konkrētas personas neizmantotos uzaicinājumus, kas šai personai nosūtīti pēdējo 3 gadu laikā. Lomas izveides mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu skrīningprogrammas ietvaros un uzlabot programmas atsaucību, nodrošinot personai iespēju saņemt krūts vēža profilaktisko izmeklējumu pat, ja pacientei nav uzaicinājuma vēstules papīra formā.
Dobeles un apkārtnes slimnīca | Izslēgt punktu 3.2.1.1. mērķa optiskais blīvums 1,4–1,9 OD. “Analogs kritērijs šim ir noteikt vidējo dziedzera dozu, jo abi kritēriji raksturo mamogrāfijas iekārtas vienas ekspozīcijas (dozas automātikas režīmā) izejas jaudu (gaisa kermu)”. | Ir | Prasības izteiktas sekojošā redakcijā punktos: “3.1.3. Ārstniecības iestāde nodrošina Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasības: 3.1.3.1. 3.pielikuma 2.tabulas VI sadaļas funkcionālās pārbaudes – iesniegt derīguma termiņam atbilstošu funkcionālās pārbaudes protokola kopiju; 3.1.3.2. 3.pielikuma 3.tabulas VI - IX sadaļas funkcionālās pārbaudes – iesniegt apliecinājumu vai izraksta kopiju no iestādes „Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma””.
| Izslēgt punktu 3.2.2.3. mamogramu negatoskops ar maināmu apgaismojumu intervālā no 3000–6000 cd/m 2. | Ir | Svītrots
A/S “Veselības centru apvienība” | Izslēgt: 3.2.2.3. mamogramu negatoskops ar maināmu apgaismojumu intervālā no 3000–6000 cd/m 2; 3.2.2.4. drukas iekārtas izšķiršanas spēja ne mazāka kā 20 pikseļi uz 1 mm. | Ir | Svītrots
SIA Aizkraukles medicīnas centrs | 3.4.1.1. Nodrošina pacientu pierakstu uz izmeklējumu gan telefoniski, gan elektroniski. Vai šīs prasības būs obligātas? Iestādē izmeklējums tiek nodrošināts praktiski katru darba dienu, tādēļ nav nepieciešams veikt pierakstu uz izmeklējumu. | Nav | Ārstniecības iestādei ir jānodrošina iespēja pieteikties uz pakalpojumu arī gadījumā, ja netiek veidotas rindas. Un pacientam pieteikšanās brīdī ir jāsniedz informācija par darba laiku un pakalpojuma saņemšanas kārtību.
| 3.4.1.2. informē par skrīninga izmeklējumu veikšanas biežumu – kā tas ir domāts? | Ir | Pakalpojuma sniedzējam jāsniedz pacientam informācija par valsts apmaksāto profilaktisko (skrīninga) izmeklējumu veikšanas biežumu, t.i., uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas personām vecumā no 50-69 gadiem reizi divos gados.
| 3.4.1.3. nodrošina aprakstu 3 darba dienās – MK Nr.1529 134.punkts nosaka, ka jānodrošina ne vēlāk kā 5 dienu laikā. | Ir | Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
| 4.3.1. – aprēķins ir epidemioloģisks. Kā pēc tā novērtēs pakalpojuma kvalitāti? | Sniegts skaidrojums | Kritērijs tiks izmantots sniegto pakalpojumu salīdzinošam novērtējumam. Punkts izteikts redakcijā: “R3 izmeklējumu īpatsvars kopējā izmeklējumu apjomā (% no kopējā skrīninga izmeklējumu skaita iestādē)”. Atbilstoši Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai atkārtota izmeklēšana (R3 gadījumā) būtu jāveic mazāk nekā 5% sieviešu.
Rēzeknes slimnīca | Rēzeknes slimnīcas darbības teritorijā kā pakalpojuma sniegšanas vieta noteikta gan Rēzekne, gan Balvi, gan Ludza. Ludzas un Balvu iekļaušana nedos vēlamo rezultātu, jo Balvos nav mamogrāfijas iekārtas, bet attālums no Ludzas līdz Rēzeknei ir vismazākais nekā starp citām 2.1.punktā minētajām pilsētām. Ierosina grozīt 2.2. punktu, nosakot, ka mobilā mamogrāfa kabineta sniegšana nedrīkst atrasties tuvāk kā 35 km no pilsētas robežas, kur izvietots stacionārais mamogrāfs. | Nav | Ārpus Rīgas pilsētas robežām iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību ierobežo sabiedriskā transporta tīkli. Lai nodrošinātu pakalpojumu saņemšanu, mobilā mamogrāfa pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz, ja pakalpojumu sniegšanas vieta neatrodas tuvāk par 15 km no pilsētas robežas, kur izvietots stacionārs mamogrāfs.
| 3.4.1.3.punktu izteikt redakcijā: Izmeklējuma apraksts tiek nodrošināts 5 (piecu) darba dienu laikā. | Daļēji | Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
Daugavpils reģionālā slimnīca | 3.2.1.4. – novecojusi prasība, izteikt redakcijā “ne vairāk kā 100 mikroni” | Ir | Punkts izteikts redakcijā: “3.2.1.2. digitālā mamogrāfa detektora vai analogā mamogrāfa ar digitālu detektoru izšķirtspēja – pikseļa izmērs ne lielāks par 100 mikroniem”.
Vidzemes slimnīca | Izslēgt 3.2.2.3. un 3.2.2.4. | Ir | Svītrots
| 3.2.1.1. – iekļaut nosacījumu par iekārtas atbilstību vienai no divām dozas automātikas kontroles metodēm (mērot optiskā blīvuma pastāvību vai dozas atkārtojamību). | Ir | Prasības izteiktas sekojošā redakcijā punktos: “3.1.3. Ārstniecības iestāde nodrošina Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasības: 3.1.3.1. 3.pielikuma 2.tabulas VI sadaļas funkcionālās pārbaudes – iesniegt derīguma termiņam atbilstošu funkcionālās pārbaudes protokola kopiju; 3.1.3.2. 3.pielikuma 3.tabulas VI - IX sadaļas funkcionālās pārbaudes – iesniegt apliecinājumu vai izraksta kopiju no iestādes „Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma””.
| 2.2. punktu papildināt vai izteikt redakcijā “Mobilā mamogrāfa kabinetu pakalpojumu sniedz visā Latvijas teritorijā, ja pakalpojuma sniegšanas vieta neatrodas tuvāk par 30 km no visiem stacionārajiem mamogrāfiem”; izvērtēt pakalpojumu sniegšanas lietderīgumu Vidzemes reģionā stacionārajiem mamogrāfiem Cēsīs, Limbažos, Valmierā, Alūksnē, Madonā. | Nē | Ārpus Rīgas pilsētas robežām iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību ierobežo sabiedriskā transporta tīkli. Lai nodrošinātu pakalpojumu saņemšanu, mobilā mamogrāfa pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz, ja pakalpojumu sniegšanas vieta neatrodas tuvāk par 15 km no pilsētas robežas, kur izvietots stacionārs mamogrāfs.
Ventspils poliklīnika | Prasības 3.2.2.3. un 3.2.2.4. atbilst vecākām iekārtām; datu pārraide iespējama gan izmantojot e-vidi, gan ierakstot CD. | Ir | Svītroti punkti 3.2.2.3., 3.2.2.4. Punkts izteikts redakcijā: “3.2.2.2. ierakstīšanas funkcionalitāte, izmantojot ārējos informācijas nesējus (CD, DVD, flash atmiņa) izmeklējumu ierakstīšanai un izsniegšanai pacientam, un attēlu nosūtīšana DICOM formātā uz arhīvu (PACS)”.
| Nav izprotama punkta "3.3.3. Ārstniecības personas parakstīts apliecinājums par nodrošināmo izmeklējumu skaitu periodā" prasība. | Sniegts skaidrojums | Ārstniecības persona (radiologs) ar savu parakstu apliecina, ka sniegs norādīto izmeklējumu skaitu periodā.
| 3.4.1.3. Nodrošina izmeklējumu aprakstu 3 darba dienās – atbildi sniegt 3 dienu laikā ir apgrūtinoši, ja aprakstu veic 2 ārsti radiologi, izņemot, ja uz nosūtījuma ir atzīme CITO | Ir | Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. Nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | Ambulatorās mamogrāfijas stratēģiskajā iepirkumā jāparedz iespēja piedalīties arī tām ārstniecības iestādēm, kuras plāno mamogrāfu iegādāties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastuktūru” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros, ja iekārtas iegāde ir saskaņota ar Veselības ministriju un ja ārstniecības iestāde ir izsludinājusi iepirkumu iekārtas iegādei. | Sniegts skaidrojums | Lai nodrošinātu iespēju ārstniecības iestādēm izpildīt saistības, kas tām noteiktas, saņemot atbalsta finansējumu, NVD meklēs risinājumus, paredzot normatīvajos aktos kārtību, kādā varēs iegūt tiesības slēgt līgumu šādos gadījumos.
| Jāparedz, ka 3.3.1. un 3.3.2. punktos noteikto personāla prasību izpildi ārstniecības iestāde nodrošina no brīža, kad tā uzsāk pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar stratēģiskā iepirkuma rezultātā piešķirtajām pakalpojumu sniegšanas tiesībām. Attiecīgi ārstniecības iestāde sniedz apliecinājumu, ka uzsākot pakalpojumu sniegšanu, tā nodrošinās ne mazāk kā divus radiologus un katrs no tiem veiks vismaz 500 mamogrammu izmeklējumu aprakstus gadā. | Sniegts skaidrojums | Nacionālais veselības dienests, iepērkot pakalpojumu, nosaka prasības personālam un ārstniecības personu pieredzei.
| 3.3.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Ārstniecības iestādes vadītāja parakstīts apliecinājums par nodrošināmo izmeklējumu skaitu periodā”. | Nav | Ārstniecības persona (radiologs) ar savu parakstu apliecina, ka veiks ārstniecības iestādes norādīto izmeklējumu skaitu periodā.
| 3.4.1.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Nodrošina izmeklējumu aprakstu 5 darba dienās”. | Daļēji | Lai nodrošinātu pacientam ērtāku risinājumu un ievērotu ārstniecības iestādes intereses, punkts izteikts redakcijā: "3.4.1.3. nodrošina diagnostisko mamogrāfiju izmeklējumu aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 3 darba dienu laikā; nodrošina skrīninga mamogrāfiju aprakstu un iespēju pacientam to saņemt 5 darba dienu laikā".
| Paredzēt, ka atbilstību Nosacījumu 4.punktā noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtē tikai pēc pilna gada nostrādāšanas. | Ir | Punkts izteikts redakcijā: "4.1. pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji tiek vērtēti reizi gadā (pirmoreiz pēc pilna gada) un NVD ir tiesīgs pārskatīt līguma nosacījumus vai pārtraukt līgumu par pakalpojumu sniegšanu, ja vērtēšanas kritēriji ir nepieņemamā līmenī".